康复移动工作站

1.重症康复管理系统

(1)患者管理：包含患者信息、主要诊断及患者出入院治疗过程管理；

▲(2)康复评估：风险预筛评估、危险因素评估及大于等于10余项问题评估项目，包含：呼吸运动、呼吸肌功能评估、膈肌超声评估、体位管理、痰液评估、肌力评估、平衡功能评估、疼痛评估、血气分析等；

▲(3)可通过评估自动给出“低、中、高危”活动风险提示及活动建议；

(4)评估后自动给出呼吸功能、运动功能等异常情况清单勾选及详细情况汇总；

(5)康复方案：包含体位管理、呼吸训练、运动功能训练、气道廓清治疗等，根据评估报告开具个性化康复方案；

(6)可设置治疗师管理；

(7)可根据历史治疗记录便捷生成治疗记录单；

(8)支持云端数据管理，在线管理多个患者数据；

(9)支持系统自主免费升级；

(10)≥11.5英寸可移动安卓端康复工作站APP；

(11)具有中华人民共和国版权局出具的计算机软件著作权证书。

(12)搭配10块滑步和10个弹力带

2.呼吸康复训练仪

(1)排痰训练：振荡呼气正压（OPEP）

1)支持训练模式、训练强度、阻力负荷、呼气振动频率、吸气屏气呼气时长比、计划时长、计划咳嗽训练次数等参数设置；支持训练后压力、振幅、呼气流量、呼气时间、呼气容积等参数显示。智能振动正压通气模式，阻力负荷20cmH2O-100cmH2O，振动频率5-30Hz，阻力级别1-5档可调；

(2)吸气肌训练

1)支持自动/手动/自定义三种模式，手动模式：训练指标范围3cmH2O-200cmH2O，自动训练负荷：五档可调；自定义模式：可关联呼吸肌力测定检查单、辅助调节训练负荷；

(3)肺容量训练（IS）：支持IS流速型、IS容量型肺容量训练。

1)肺容量锻炼计划训练次数、训练强度及患者信息设置；

2)可测量压力、功率、吸气流量、吸气容积及能量总计；

3)容积型范围：100ml~5000ml；

4)流量型范围：300ml/s~1200ml/s；

(4)吸入给药评估

1)阻抗等级：六档阻抗选择；

2)吸气峰流量范围：（10～120）L/min；准确性：±10%或±10L/min（取其大者），重复性：±5%或±5L/min（取其大者）；

3)吸气容积范围：（0～8）L；准确性：±5%或±0.050L（取其大者），重复性：±3%或±0.050L（取其大者）；

4)参数显示：有效吸气容积、有效吸气容积%、吸气时间、有效吸气时间、有效吸气时间%、平均有效吸气流量、吸气后屏气时间、Tmin、Tmean、Tpif等参数；

5、呼吸肌力测定

1)最大吸气压（MIP）测量范围：（-200～0）cmH2O，准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）；

2)最大呼气压（MEP）测量范围：（0～200）cmH2O，准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）；

6、吸气训练+呼气训练，双重训练模式；

7、支持缩唇呼吸训练；

8、仪器质控，能进行容量定标校准；

9、激励式可量化系统界面：具有语音、动画指导训练，可清晰评估每次训练成效；

10、数据传输方式：可通过蓝牙进行数据传输；

11、数据同步：支持通过WIFI或无线网络同步数据到云端；

12、智能数据移动终端APP可通过蓝牙连接呼吸训练器，按照预先设定好的方案自动加载康复训练负荷，也可以手动调整负荷。在康复过程可以可视化管理，医生端可远程跟踪康复训练数据；

13、智能数据移动终端APP端支持查看和打印患者当机所做全部报告；

14、云端远程功能；

1)患者管理：新建患者、新建随访、门诊筛查、风险评估；

2)患者信息管理功能：包括调查对象姓名、性别、出生年月日、身份证号、地址、联系电话、病种等；

3)计划管理：呼吸康复评估、康复处方制定、呼吸康复训练、支持远程居家康复管理；

4)报告管理：可按天/周/月、自定义时间段在线查看，打印：呼吸肌力测定报告，吸入给药评估报告、问卷量表、气道廓清报告、呼气/吸气肌训练、吸入给药训练报告，IS流速型，IS容量型吸气/呼气等报告；

5)安全性要求：保护调查对象隐私,保证信息平台和所收集,信息的安全性。

3.床旁上下肢康复训练仪

- (1)车体撑臂上下升降范围：0-330mm可调；，水平旋转-90°至+90°；

- (2)整机电源:220v 输入功率:300VA  频率：50HZ；

- (3)配备2块外置电池，持续供电不少于30min；

- (4)整体具备一键锁定功能；

- (5)训练模式:可进行上肢/下肢的主动模式康复训练；

- (6)彩色液晶触摸显示屏≥10.1吋，可进行180度旋转和90度仰角调节；

- (7)显示器具有支臂延伸功能，悬臂长度900mm；

- (8)训练速度：0r/min-70r/min，≥70r/min具有超速提示；

- (9)速度显示范围：速度显示0r/min-99r/min；

- (10)阻力设定等级:1-22；

- (11)训练方向:可以手动点击界面切换；

- (12)协调性评估:通过对称性训练数据反应患者协调性；

- (13)实时显示当前运动模式、速度值、剩余时间、阻力设定值、运动场景；

- (14)训练过程中和训练前可以调节转速值和阻力等级；

- (15)可建立训练记录；

- (16)具有语音播报功能；

- (17)显示设置：训练场景可以进行切换，总共有3个场景；

- (18)安全保护：具有按键急停保护功能，设备自检功能：开机时，设备自动检测运行。

4.神经肌肉刺激器

▲(1)脉冲频率：1～110 Hz，允差±15%。6个模式应用不同频率，同一模式下应用规律变化的频率，而非恒定频率；

(2)脉冲宽度：20～1000us，允差±15%。6个模式应用不同频率，同一模式下应用规律变化的脉宽，而非恒定频率；

(3)输出脉冲幅度从最小到最大断续调节，每一档增量不大于1V；

(4)负载阻抗为1KΩ时，输出脉冲幅度应不大于60V ；

(5)刺激时间:在5min～30min内可调，允差±10% ；

(6)具有六种不同的治疗模式（废用性肌肉萎缩模式、运动功能障碍模式、感觉功能障碍模式、肌肉萎缩及疼痛模式、软瘫及疼痛模式、混合模式），并有模式说明显示 ；

(7)开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能；

(8)工作时有倒计时功能，治疗结束时有声音提示和图文提示；

(9)有电量提示功能；

(10)内置高性能充电芯片，充电仅需3.5小时；超大容量锂电池，可持续工作6小时以上。

5.体外膈肌起搏器

(1)脉冲频率：可调单频30HZ、35HZ、40HZ、45HZ、50HZ；可选择，默认40HZ；

(2)脉冲宽度：200US；

(3)起搏次数：5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15/次；可选择，默认9次/分钟；

(4)刺激强度（输出脉冲幅度）：0-30单位，可调节；

(5)治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5.10.15.20.25.30.60.120min,可选择，有倒计 时功能；

(6)具有贴片位置指示功能；

(7)内置电池：在完全充电正常使用的情况下，可持续供电4-5小时；

(8)具有LED指示、蜂鸣器提醒功能；

(9)噪音：不应有异常杂音，应≤60dB；

(10)输出电压的直流分量：小于1v；

(11)电源要求：DC3.8V（专用锂电池）±10%；

(12)工作模式：连续运行。

人体成分分析仪

1、工作原理：多频率生物电阻抗测试。

2、电极：4极8点接触式电极。

3、测试频率：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz。

4、检测电流≦80uA，更低电流通过人体，更安全

5、测试部位：

5.1：阻抗：身体5个节段(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)，在6个不同测量频率下的阻抗值≧30个；

5.2：电抗：身体5个节段(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)， 在3个不同测量频率（5kHz、50kHz、250kHz）下的电抗值≧15个；

5.3：全身相位角：50kHz下的全身相位角。

6、阻抗测量性能：

6.1阻抗测量范围≧10Ω-1250Ω

6.2阻抗测量误差：躯干误差≤±5%、肢体误差≤±3%

▲7、可测量的主要参数覆盖以下指标：

7.1、人体成分参数：身高、体重、生物电阻抗、全身相位角、身体总水分、蛋白质、体脂肪、无机盐；

7.2、水分参数：细胞内水分、细胞外水分、节段水分分析、细胞外水分比率、节段细胞外水分比率分析；

7.3、肌肉参数：肌肉量、骨骼肌含量、肌肉均衡分析；

7.4、脂肪参数：BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度；

7.5、无机盐参数：骨矿物质含量；

7.6、体围度参数：颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、腰臀比；

7.7、综合评估：人体成分总评分、基础代谢率、身体细胞量、趋势图分析、儿童生长曲线、体重控制、体型判定、水分控制（用于干体重评估）、肥胖评估、身体均衡评估、饮食建议、运动建议。

▲8、适用人群范围不低于如下要求

8.1、年龄测量范围≧3岁-100岁；

8.2、体重测量范围≧2kg-300kg；

8.3、身高测量范围≧70cm-250cm。

9、自助身份识别：支持外接扫码枪（选配）、内置身份证读卡器模块（选配）以及人脸识别模块（选配），可实现多种身份识别功能，方便信息自动化管理

10、测量过程中实时显示测量动画以及测量进度，并有真人语音提醒注意事项及操作步骤。

11、测量时间≦1min。

12、免脱鞋袜：配有便携的肢体电极，用户可免脱鞋袜进行测量。

13、报告打印及病案管理：不需要额外连接计算机，在设备自带屏幕即可展示完整报告单并可对测量档案进行管理操作。

14、数据存储：不需要外接计算机，主机本地可存储档案数≧12万例

15、触摸屏：主机采用10点触控电容屏，不需要通过按键或外接鼠标键盘操作。

16、显示屏：显示屏为高清彩色液晶屏，尺寸≧10.1英寸，分辨率≧1280*800

17、电池：内置电池（选配），容量≧6000mAh，电池待机工作时间≧4小时

18、健康管理：可外接身高体重、血压计、动脉硬化、骨密度及肺功能等检测设备，接收其检测结果，对用户健康指标进行综合管理

19、可移动性：配置台车，也可选配手提箱、拉杆箱，方便人工随身携带外出检查。

20、信息加密保护：具有多重密码保护，普通用户无法更改系统设置以及病例管理，保护用户数据隐私。

21、数据备份还原：在外接U盘的情况下可以实现档案的导出、备份、恢复操作。

22、兼容打印机：主机不需要通过外接电脑，直接与市面上的多种型号打印机连接并打印报告。

23、数据接口：支持USB、LAN、WIFI、蓝牙、物联网（选配）多种数据传输接口

24、数据传输协议：支持DB、Web service、http多种数据传输协议，可与第三方系统进行数据对接。

25、数据统计功能：对已完成的档案数据，支持以饼状图、柱状图的形式展示统计结果

26、内置多人种判断标准：支持WHO、亚洲及中国人判定标准。

27、内置成人报告单、儿童报告单、水分报告单等多种报告单模板，且支持用户对报告单模板进行自定义编辑。

28、内置报告单解读页、个性化运动营养建议页，支持用户根据需求设置是否打印。

29、产品使用期限≧8年，使用过程中支持软件在线升级。

胸阻抗断层成像仪

1、本设备为采用电阻抗断层成像技术，用于评估和研究各种生理或病理状态下导致的肺内气体异常分布情况和动态规律，具有无创、无放射性特性的独立设备，而非呼吸机集成功能模块。

2、该设备可显示电极平面内空气含量因换气而变化的区域信息。显示电极平面内呼末肺容量短期变化的区域信息，包括：实时EIT断层图像，EIT潮气图像，实时阻抗变化波形，推导数值参数，趋势数据等。

3、具备尺寸≥15.6寸的全彩色触摸屏，图像显示分辨率≥1920*1080 像素。主机与显示触摸屏为一体化设计，主机与台车可以自由拆分且主机可不借助外置固定装置独立稳定放置于工作环境内。

4、测量专用电极带具有16个电极，均匀分布于弹性基带，可配合数据采集器完成电流激励和电压测量，可应用于胸围在36厘米到150厘米之间的受试者。

▲5、标配多种规格电极带，至少可提供13种不同规格电极带供用户选择。

▲6、采集帧率＞19帧图像/秒，数据采集精度优于0.1%，激励电流750uA/50kHz。

▲7、主机与数据采集模块之间采用蓝牙无线传输方式进行数据联通，可有效减轻患者不适感，以及降低医疗操作风险。

8、主机及附件总重量（不包含车架）不应超过5kg，便于临床工作中的操作及转运。

9、EELI视图工具:可动态显示呼末肺容量变化的区域信息，可选择任意两个时刻进行呼末电阻抗比较分析，通过差分图像表现该两个时刻呼末电阻抗的差值，从而显示监测区域内呼气末肺容量的短期变化信息。

10、充满电后在断开主电源状态下，设备工作时间不低于6小时。

11、ROI可设置十字分割、平行分割两种显示方式。

12、可提供7种旋转角度，分别为-30°、 -20°、-10°、正常、+10°、+20°和+30°。

无创血流动力检测系统

1、用于无创检测技术。

2、采用胸电生物胸阻抗法原理，床旁无创血流动力学实时监测系统，传感器贴放位置可在胸部位置甚至背部，测试结果不受影响。

3、快速，准确为临床提供专业的血流动力学参数，帮助诊断，指导治疗。

4、为无创血流动力学检测系统整体化，系统具备高质量的稳定与兼容性，为非插件式或非外接工作站式。

5、检测恒定电流为7uARMS为65kHz 不受病人呼吸、体位、胖瘦、水肿等因素的影响。

6、为方便科室与病房等环境要求，主机需为便携式或主机机身重量≤20斤，需具有≥15寸TET液晶触摸彩色显示屏。

7、主机含有内置电池(非外接UPS)并能在无供电情况下实现数据储存、数据打印等基本功能，无供电状态下可供电50分钟。

8、设备能移动至床旁检测，方便患者，节约科室空间。

9、既能24小时实时监测，也能快速检测。

10、软件具有参数自动分析模块，辅助临床快速判断病情结果。

11、设备自带4G或wifi上网功能，远程在线自动升级更新软件，无需工程师到达现场。

12、数据无线传输，检测报告和数据可无线传输到医院HIS系统里面。

13、报告可直接打印和本地保存，可以直接打印≥6分钟全部数据过程趋势图和抬腿前后的数据对比，同时上传数据平台，登陆数据平台也可以查阅报告。

14、参数警报范围可根据临床需求调整范围值，监测中超过设定警报范围值显示界面参数变黄色预警提示。

15、监测界面参数可根据临床需求改变需要显示的参数。

▲16、软件具有抬腿增加回心血量实验模式，有单体位模式和多体位模块，多体位模块包括:半卧，平躺，抬腿。

17数据输出·该软件与该数据平台互相链接通过登陆数据平台能查看设备检测出来的数据信息数据平台可将检测出来的数据进行分类和统计。

▲18、能在同一系统界面根据临床需求灵活切换≥4个不同科室模式，不需要退出系统界面切换。

19、系统具有4个检测模式:健康体检模式，内科模式，重症模式，心肺康复模式，每个模式都能随时切换单体位和双体位

▲20、心肺康复模式具有>6分钟步行实验监测功能 打印报告记录>6分钟内全部数据的趋势图 报告内容显示·最大值，最小值平均值，靶心率高值，运动前血压，运动后血压，有限运动时间。检测6分钟数据参数有:HR心率，SV心搏量，Ino心脏主动收缩能力 CO心输出量，ISI变力状态指数。

21、血流动力主要分析参数:心脏主动收缩能力(Ino)，血管容积(VOL)主动脉顺应性(VAS)心率变异性(HRV)舒张末期指数(EDI)。

22、常规血流动力参数;心输出量(CO)，心指数(CI)，心搏量(SV)，心搏指数(SI)，心率(HR)，胸液传导性(TFC)，射血前期(PEP)左室射血时间(IVET)无创血压(NIBP)收缩压(SBP)舒张压(DBP)平均压(MAP)心阻抗微分图(DZ/dt)，心阻抗图(dz)，阻抗心电图(TIR)，变力状态指数(ISl)，射血收缩指数(EPCI)，左心室每搏作功(LSW)，左心室每搏作功指数(LSWI)，每搏外周阻力(SSVR)，每搏外周阻力指数(SSVRI)，系统阻力(SVR)。

便携式彩色多普勒超声诊断系统

一、主机系统参数：

1.1、#全触摸控制操作机器

1.2、全域合成孔径波束形成器

1.3、实时逐点动态接收聚焦技术

1.4、实时动态变迹技术

1.5、自适应斑点抑制成像

1.6、2个探头重量合计<380g

1.7、支持横屏和竖屏显示模式

1.8、探头内不含电池

1.9、支持安卓与windows系统

1.10、支持冻结后或实时扫查同时保存视频（前向和后向视频保存功能）

二、二维成像参数：

2.1、图像灰阶：≥256级

2.2、增益调节：0~100，可视可调

2.3、TGC调节：≥6段可调

2.4、可视可调动态范围：45~80dB，调节步长1dB

2.5、凸阵探头最大显示深度：≥240mm，线阵探头最大显示深度：≥70mm

2.6、电影回放：≥200帧

2.7、体位标志：≥100种

2.8、图像增强：≥4档可调

2.9、灰阶曲线：≥8级可调

2.10、伪彩种类：≥6档可调

2.11、显示模式：B、PW、双B

2.12、帧相关：≥6级可调

2.13、最大显示帧率：≥15帧/s

三、彩色成像参数

3.1、增益调节：0~100，可视可调

3.2、壁滤波档位：≥4档可调

3.3、彩色优先度：≥4档可调

3.4、彩色图谱种类：≥10档可调

3.5、流速档位：≥8档可调

3.6、支持B/C双幅实时模式

3.7、支持彩色能量图模式

四、PW成像参数

4.1、流速档位：≥6档可调

4.2、基线档位：≥5档可调

4.3、壁滤波：≥3档可调

4.4、矫正角度：-80度~80度，调节步长1度

4.5、刷新速度：≥3档可调

4.6、取样门大小：≥3档可调

五、探头规格

5.1、电子凸阵探头：频带宽为：2.0-5.0MHz，曲率半径：60mm

5.2、电子线阵：频带宽为：5.0-10.0MHz，探头宽度：40mm

六、测量与分析功能

6.1、膈肌自动测量软件包：可自动测量和计算膈肌移动度、膈肌收缩速度、膈肌舒张速度、吸气末膈肌厚度、呼气末膈肌厚度、膈肌增厚分数

6.2、常规测量：距离、周长、面积、体积

七、数据管理功能

7.1、支持USB存储

7.2、静态图片格式：JPG；动态存储格式：mp4

7.3、DICOM3.0

吞咽神经肌肉电刺激仪

1、外观：≥7寸触摸屏

2、组成：设备为台式，由电源线、主机、电极线、电极片、手控触发器组成；

3、输出通道：单通道输出1组（4线），手控器1个，可主动或被动对患者进行刺激治疗。

4、治疗模式：≥4种，成人连续脉冲模式；儿童交替脉冲模式；手控连续脉冲模式；自动触发脉冲模式

5、输入功率：≤25VA；

6、脉冲波形：双向方波；

7、 脉冲周期: 8ms～25ms分十七级逐级可调，评估模式分3S～4S两级可调。

8、 脉冲宽度：0.12ms～0.3ms 分十级逐级可调。评估模式分0.5S～1S两级可调。

9、输出模式：

9.1成人连续脉冲模式：按输出60s,间歇1s循环;

9.2儿童交替脉冲模式：按输出20s,间歇1s循环;

9.3手控连续脉冲模式：手控触发模式初始状态为成人模式，手控触发一次后，间歇1s后恢复原输出。

9.4自动触发脉冲模式：按输出5s，间歇5s循环，调制周期12s，误差均为±20％；

10、评估模式为脉冲波形，电流阈值波形为三角波；基强度波形为方波，脉冲间歇时间: 1s，误差：±20％，脉冲宽度：0.5s、1s，误差：±20％，分2级可调。

11、输出最大电压峰峰值为25Vp-p±20％，输出电压峰峰值分≥50级可调。其最小输出设定不超过最大设定值的2％。

12、定时及误差：5min～60min，定时误差±10%。

气动式高频振荡排痰系统

1、≥5寸高清屏幕,全中文导航,触摸按键;

2、训练模式:手动模式,多种自动模式,自定义模式;

3、性能参数:

频率为1-22Hz,步距 1Hz,连续可调;

压力0.1-4.6kpa(1-35mmHg),连续可调;

时间范围:1-99min,时间步距为1min,连续可调;

4、自动模式:至少具备成人模式、老人模式、重症模式、儿童模式;

5、自定义模式:具备存储功能,自命名内容可自定义,修改完参数后点击保存按钮保存参数。当设备供电短时中断后又恢复时自定义模式的参数不应改变

6、导气软管连按得可靠性:设备连接软管应可靠牢固，连接力不小于20N管路与设备和充气气囊不分离。

7、设备具备泄压功能:在泄压启动后,充气气囊压力在10s内从最大压力下降到0.2kPa;

8、双重电源保护功能;

9、具备设备累计工作时间查询功能;

10、工作噪音:设备在正常工作时,噪声不超过 55dB(A);

11、设备内置血氧监测功能模块,可选配此功能,选配后备有线血氧夹即插即用;

12、设备的有效期/使用年限为10年。

咳痰机

1、≥8寸液晶高清触摸屏幕,全中文导航,全屏可触摸控制。

2、技术参数:

(1)正压吸气参数范围0kPa~+7.0kPa,连续可调,增量0.1kPa。

(2)负压呼气参数范围-7.0kPa~0kPa,连续可调,增量0.1kPa。

(3)呼、吸气时间连续可调0~5.0s,增量0.1s。

(4)工作时间连续可调1-99min,增量1min

(5)吸气流速高、中、低三档可调

3、设备具有4种治疗模式,满足不同治疗需求

(1)手动模式:可预设正压吸气和负压呼气参数。通过手动开关进行单次正压吸气和负压呼气动作，并显示单次治疗时间。吸气流量高中低三档可调。

(2)自动模式:可预设正压吸气和负压呼气参数以及呼气、吸气、间隔时间,设备通过预设参数自动进行正压吸气和负压呼气动作。吸气流量高、中、低档可调。

(3)高级模式:可预设正压吸气和负压呼气参数以及呼气、吸气、间隔时间,设备通过预设参数自动进行正压吸气和负压呼气动作。吸气流量由高、中、低档可调,支持呼吸触发功能、振荡功能。

▲(4)高级模式(智能):预设正压吸气和负压呼气参数以及呼气、吸气、间隔时间进行周期治疗,固定每组6次为一个治疗周期。

4、呼吸触发功能:可根据患者自主呼吸触发治疗,可开启/关闭呼吸触发功能。

5、振荡功能:振荡功能可选吸、呼气振荡,误差±1Hz。

6、并氧功能:对于无法脱氧吸痰患者,设备可配合吸氧设备同时进行吸痰护理,增加使用安全性。

- 7、设备指示功能:工作时屏幕上会显示当前压力(显示分辨率0.1kPa)、时间(显示分辨率O.1s)。

- 8、设备标配高端专用推车

- 9、吸气流量:吸气流量由低或中上升至高档,上升时间<1s。

- 10、设备的有效期/使用年限为10年。

- 11、功率:≥260VA。

上下肢主被动运动康复训练器

1.产品具有医疗器械产品注册证。

2.适用范围：供医疗机构、康复机构中具备相关专业知识的操作者使用，用于对患者肢体或关节进行主/被动康复训练。

3.外形尺寸：190cm×70cm×150cm。

4.训练模式:具有主被动模式、被动模式、主动模式、助力模式四种训练模式可供选择，通过手动点击界面上的模式进行模式的切换，主被动模式下主动模式和被动模式会根据患者运动状态进行自动切换，满足临床不同治疗需求。

5.彩色液晶触摸显示屏≥10.1吋，可进行180度旋转和90度仰角调节，显示直观，操作简便。

6.定时范围：定时时间可以是1s-24h，以1s作为时间梯度进行变化。

7.训练时间：训练时间从1s-24h进行设定，以1s作为时间梯度进行变化。

8.调节装置（支撑臂）：主支撑臂是产品支臂的主要支撑结构，产品支臂长度调节由主支撑臂进行调节，长度调节范围是185mm。次支撑臂可以水平平面旋转-90°至+90°，以适应患者的位置。方便患者调节到合适的体位进行治疗。

9.训练器横向支臂可伸缩范围：0mm～185mm可调。

10.训练器上下可升降范围：0-250mm可调。

11.显示器具有支臂延伸功能，方便卧床患者实现人机互动，悬臂长度900mm。

12.训练速度：被动模式训练速度范围0r/min-60r/min，以1r/min梯度进行变化。

13.速度显示范围：速度显示0r/min-99r/min。

14.阻力设定等级:1-22，步距为1。

15.训练方向:训练方向可以手动点击界面切换，也可以定时自动切换。

16.电源:220v 输入功率:75VA。

17.协调性评估:通过对称性训练数据反应患者协调性。

18.实时显示当前运动模式、速度值、剩余时间、阻力设定值、运动场景。

19.训练过程中和训练前都可以调节转速值和阻力等级。

20.可建立训练记录。

21.具有语音播报功能。

22.被动训练时具有痉挛保护功能，当痉挛发生时，训练速度逐渐降低，3S内停止并换向运行；当在1分钟之内发生3次痉挛保护的情况，训练器自动停止运行。痉挛保护功能被激活时屏幕显示提示信号，且该信号持续到手动将其关闭为止。痉挛保护等级分为高、中、低3档。

23.训练结果内容：训练时间、训练转数、痉挛次数、肌力对称性、阻力等级、训练下肢等数据。

24.显示设置：训练场景可以进行切换，总共有3个场景。

25.关节活动范围：关节活动范围可以通过调节设备高度、床和设备的距离进行一定的调节。

26.对称性训练功能：实时显示两侧肢体用力程度的比例，训练左右肢体对称性及协调性，可切换至游戏界面增加训练趣味性。

27.小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾。

28.安全保护：具有按键急停保护功能。主动模式下具有超速提示。

29.设备自检功能：开机时，设备自动检测运行。

医用电动病床

1、参考规格：（长×宽×高 mm）：2135×1040×(470-800)mm±10mm

2、整床金属表面喷涂粉末采用抗菌粉末。（*提供省级或第三方测试报告粉末抗菌性能报告）

3、床垫厚度为50mm,长宽根据病床大小匹配。能有效抑制绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌（*提供省级或第三方测试报告-关于床垫病菌）。

4、背部可升降角度：0-75°±5°，腿部可升降角度：0-40°±5°，整床升降至 470-800mm；前后倾斜15°±2°，直立角度0-85°±2°,配有内嵌式角度尺，运行噪音＜55db。

5、有背部、腿部联动功能；

6、床体控制器：具有多功能液晶中央控制器，集成电动调节与一键式体位功能，方便医护人员操作；

▲7、具有离床提醒功能，反馈患者目前卧床状态

8、液晶控制器能实时显示床体的倾斜、站立，以及背板、腿板的实时角度；

9、中央控制器有电源提示功能，准确显示内置电源供电状态。

▲10、称重模块：具有称重功能，可进行重量清零、体重测量等操作；

11、称重模块精度：误差±0.1kg。

12、多段体位自由调节，实现CPR体位、半卧位、坐位、直立位，内置急停安全开关、单独运转电机、肢体/躯干固定、全包围式护栏、床尾直立端助脚、防滑滚轮，可在ICU等环境下放心使用。

13、内置备用电源，在外部电源断电情况下仍能继续正常工作；

14、内置X光透视背板840mm×760mm，方便床旁影像学检查。背部床板采用 V 型双支撑卸力结构，有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少电机受力，有效延长病床使用寿命；

15、床体可承受载重≥4000N；

16、配有专用脚踏板，供患者站立训练使用，脚踏板静态承重≥4000N；

17、配有3条安全保护绑带，方便固定患者肢体；绑带静态承重≥450N；

18、豪华护栏，每片护栏带有角度显示器，方便随时观测升降角度。采用优质塑料材质，高度≥350mm；与床头尾板材质，颜色相同，隐藏倒置结构，高强度， 不变形；护栏与床体分体，通过固定座固定，方便日后维修；配备气动弹簧慢速推杆，提高安全性；护栏不藏污纳垢；加厚航空铝开关；

19、床体4个点滴架插座，孔径 19mm，由金属材质成型，插入无破裂之忧；

20、床体左右两侧各 2 个引流袋挂钩；

▲21、具有左右两个扶手，方便病人站立或起床时作为扶手支撑。

天轨减重步态训练系统

1、组成

1.1、组成：由主机、轨道、吊带、吊杆、吊兜/马甲、横杆、手控器、紧急停止拉绳组成。

2、产品特点

2.1、主机通过悬吊带对患者进行动态减重支撑，减轻患者在训练中下肢的重量负担，帮助患者保持行走的平衡并进行安全保护，通过自由训练、定点训练、悬吊训练等逐步增强患者下肢在支持自身体重下的步行能力。

- 产品参数

3.1、轨道

3.1.1、轨道为高强度铝合金材质，表面进行阳极氧化处理，维护简易；

3.1.2、全轨充电系统，无需设置固定充电站；

3.1.3、具有30º、45º、60º、90º等多种弯度轨道，适合各种环境安装；

3.1.4、有三方向转向角和四方向转向盘及轨道对接连接等附属部件可供选择；

3.1.5、智能检测移位主机运动意图，实现轨道自动切换；

3.1.6、轨道可根据建筑物结构特点，使用墙壁安装、地面支撑安装和天花板镶嵌式安装；

3.1.7、专用自攻锚栓顶置式安装加固方式，坚固稳定确保安全和顺畅使用。

3.2、主机

3.2.1、外形尺寸：345*257*276mm；

▲3.2.2、主机最大安全承重≥300kg；

3.2.3、手控器具有LED显示，快速切换各种功能；

3.2.4、主机内置锂电池组件，动力大寿命长，方便使用与更换；

3.2.5、多种材质与结构吊带可依功能需求选择使用，支持高温消毒；

3.2.6、可电动控制设备上升、下降、前进、后退；

3.2.7、升降带可升降长度≥2000mm；

3.2.8、锁定功能：主机具有锁定功能，将主机锁定在轨道任意位置，保证患者训练安全；

3.2.9、主机断电时自动紧急制动；

3.2.10、紧急制动装置：紧急状态下，可通过紧急制动装置切断电源，迅速制动以保障用户安全；

3.2.11、具有电量指示、充电指示和低电量指示功能；

3.2.12、正常工作时产生的噪声不大于60 dB（A）；

3.2.13、经过不少于100000次疲劳老化实验，能正常工作；

电子针疗仪

1、电源：内部电源 DC9V(+5%-10%)

电源适配器（输入 AC200V±22V 50Hz±1Hz；输出 DC9V）

2、输入功率：10.0VA

3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波

4、输出脉冲路数：六路输出

5、最大输出功率：0.3VA(250Ω负载阻抗下)

6、输出脉冲频率：1~100Hz 可调，允差为±15%

7、工作模式：

连续波工作模式：连续

断续波工作模式：工作 9 秒，停 5 秒

疏密波工作模式：疏波频率与密波频率之比为 1:5，疏波工作 5 秒，密波工作 9 秒，（断续波、疏密波时间允差 为±15%）

8、输出电流的限值：≤10mA(250Ω负载阻抗下)

9、输出直流分量：0

10、输出脉冲宽度：0.2ms±30% （EMC 检测基本性能）

11、体积：230mm×150mm×60mm

12、质量：0.5kg

神经肌肉刺激器

- 1.脉冲频率：1～110 Hz，允差±15%。

- 2.脉冲宽度：20～1000us，允差±15%。

- 3.脉冲幅度：负载阻抗为1KΩ时，输出脉冲幅度应≤99V。

- 4.脉冲幅度增量：输出脉冲幅度从最小到最大断续调节，每一档增量≤1V。

- 5.输出电流：在500Ω负载阻抗下，最大输出电流有效值≤50mA。

- 6.输出电流稳定度：在规定的负载电阻内，输出电流变化率≤10%。

- 7.刺激时间:在5min～60min内可调，允差±10%。

- 8.6个模式应用不同频率和脉宽，且同一模式下应用规律变化的频率和脉宽，而非恒定频率和脉宽。

- ▲9.具有6种不同的治疗模式（废用性肌肉萎缩模式、运动功能障碍模式、感觉功能障碍模式、肌肉萎缩及疼痛模式、软瘫及疼痛模式、混合模式），并有模式说明显示。

- 10.提醒和指示功能：开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能。

- 11.倒计时和提示功能：工作时有倒计时功能，治疗结束时有声音提示和图文提示。

- 12.电量提示功能：具有电量提示功能。

- 13.主机重量＜300g，尺寸≤200mm×100mm×20mm，便于单手操作和便携转移。

- 14.锂电池的充电和续航时间：内置高性能充电芯片，充电≤4小时，满电后可持续工作≥6小时，且不受限于网电插孔的数量和位置，便于移动和放置。

- 15.电源：DC3.7V（专用锂电池）±10%。

重复经颅磁刺激仪

1、设备为电脑触模屏推车款，由主机、电源线、治疗线圈（8字型线圈为标配，O字型线圈为选配）、推车及线圈支架组成。

2、用户可自由选择刺激参数调节，多档位可供选择。

▲3、冷处理系统、智能液冷、风冷双冷处理机能可实现安全、长时间连续工作，保证患者安全。

4、波形纯净、无杂波、干扰小，治疗精度更高。

5、推车方便移动，配合可调节万向臂可方便置于患者治疗位置。

6、设备可同时治疗2位患者，≥2种治疗线圈可供选择，满足用户各个身体部位治疗需求。

7、智能简洁的人机交互界面，方便用户使用。

8、紧急停止设计，用户使用过程中可随时停止治疗。

9、输入功率：≤3000VA。

10、磁感应强度为0～2T,≥100档可调。

11、输出频率OHz～30Hz,步进1Hz,误差±10%。

12、脉冲宽度≥350us,误差±10%。

13、定时可调时间0～120min可选,误差±10%。

14、刺激仪应具有手动停止磁场输出的功能。

15、刺激线圈故障时，刺激仪应停止输出并在触摸屏有故障提示。

▲16、≥2种治疗模式

16.1、重复模式：刺激频率可调1-30Hz,刺激个数1-20个，间歇时间1-60s可调，串数0-99可调。

16.2、专业模式：刺激频率可调1-30Hz,刺激个数1-20个，重复频率：0-20Hz,重复个数0-20,间歇时间1-60s可调，串数0-99可调，专业模式参数调节有一定互斥情况。

17、设备具有探头温度检测功能，当温度≥30°,制冷系统开始工作，当温度≤28°,制冷系统停止工作。当温度≥35°,设备应停止输出并在触摸屏有超温提示。

间歇脉冲加压抗栓系统

1、屏幕操控性:≥5寸电容触摸屏,基于15L1芯片,运行DGUSI系统,480*854分辨率,16.7M 色

2、治疗模式分:手动治疗、梯度治疗、标准治疗、高级治疗、自定义治疗,支持

治疗方案不少于 30 种:

(a)手动治疗:手动治疗可以手动调节所有参数,选择合适的参数进行治疗;治疗压强输出误差应不大于±3 kPa。

(b)梯度治疗:只需设定远心端腔体压力,临近腔体压力依次-15mmHg

设定压力最高为150mmg,压力自远心端到近心端依次-15mmHg，治疗压强输出误差应不大于±3 kPa。

(C)标准治疗:所有腔体压力相同,根据不同的充气顺序为不同模式。治疗压强输出误差应不大于±3 kPa。

(d)高级治疗:在标准治疗基础上,具备创伤腔体不加压功能;治疗压强输出误差应不大于±3 kPa。

(e)自定义治疗:可以出医生根据患者的实际情况,同时至少为15名患者制定治疗方案。治疗压强输出误差应不大于±3 kPa。

3、治疗压强:治疗压强最高为300mmHg,最低为0;设备工作时间:设置范围应为0min~600min,设定时间5min,误差最大应不大于±1min。

4、设备除具备高压力的空气波按摩功能外还可选配低压力的梯度抗栓功能,治疗部位选择:具有取消创伤部位或指定部位对应腔体不加压治疗的功能。

5、设备指示功能:设备在工作时屏幕上会显示时间、压力,压力指示值的偏差与实测值应不大于土5mmHg、过压提示、欠压提示、故障提示,治疗部位动态指示功能:正在进行治疗部位闪烁显示。

6、过压保护:设备具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施,当仪器发生过压时,仪器会有过压提示,并自动泄放腔体内气体,以保证在单一故障状态下能够释放腔体和连接管路中的最大压强,传递到肢体的压强超过120%最大治疗压强的时间不大于18。

7、功能开关:设备应提供输出停止开关,可随时中止治疗程序。

8、故障自检:设备具有故障自检功能。

9、脉冲宽度:18一5s可调,设定脉冲宽度58,误差应不大于设定值的土0.58。再充盈时间范围最短 10s,最长 70s。

1O、释压措施

(a)该措施在各种状态下手动解除患者压强的措施(解除通气管连接状态),该措施应只需拔出连接管路即能完成

(b)达到设置治疗时间,完成治疗程序时

(c)工作电源突然中断

(d)发生故障提示

(e)临时中断治疗程序

以上情况下自动释压,释压只需一个动作就能完成,且患者压强由最大压强降至2kPa的时间应不大于 1Os。

11、设备可挂床使用,同时可以固定在专用台车上使用。

12、安全性:腔体和连接管路在450mmHg的高强度下保持1min,不出现破裂或永久(塑性)变形,连接处无松脱或肉眼可见的变形,腔体和连接管路受到瞬时外力作用应不会导致局部突起、爆裂。

13、除梯度模式外使用全腿式肢体压力套,所配肢体压力套必须有单独的医疗产品注册证。

14、具备血液回盈检测技术。

医用吊桥

- 1.通过CE认证，为Ⅱ类医疗器械认证；

- 2.主体材料为高强度、耐腐蚀的铝合金型材,材料为6005，状态为T6；

- 3.表面采用静电喷涂工艺，涂料具有抗菌功能，根据ISO 22196:2011标准，表面对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率达99.9%；

- 4.为确保安全，吊桥符合气、电分离的标准；

- 5.防护等级符合GB4208-2017标准中IP40的规定；

- 6.产品做动态试验，经冲击试验后，带电部件不可触及，各类终端应符合要求，存在的保护装置应保持完整；

- 7.吊桥内气管为进口医用专业气管，产品符合ISO7396 、ISO5359标准要求；

- 8.气体终端：颜色以及形状不同，防误插，具有Standby（原位待接通状态）功能，插拔次数≥20000次；

- 9.气电供应柱采用气电模块化设计，气体模块和电气模块可单独更换，供应柱由多个气电模块单元构成，产品安装后仍然可方便改变气、电位置或增加配置；

- 10.气电供应柱为四面结构，四面均可安装仪器平台和附件。8条竖直内藏式导轨可以固定仪器平台及其它附件；

- 11.供应柱用来固定托盘和其它附件的导轨采用内藏式导轨，非外漏式的T型导轨；

- 12.仪器平台材料为铝合金材质，非钢板或者塑料材质；

- 13.仪器平台承重≥100kg, 抽屉承重≥30kg，通过4倍承重测试

- 14.抽屉为铝合金材质，确保承重和经久耐用。抽屉具有自回弹功能。

- 15.各回转机构旋转角度≥350°，转动范围能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置；

- 16.外壳防火等级不小于UL94-V0级。

- 17.产品经过抗地震实验，抗震级别满足抗震8级性能要求；

- 18.基座经载荷试验，基座安装在模拟楼板试验，扭矩载荷12000Nm时基座法兰变形≤0.3°，扭矩载荷24000Nm时基座法兰变形≤1.5°；

- 19.为保证吊塔耐腐蚀性，按国家标准GB/T2423.18进行盐雾试验，试验结束后产品无损伤，无可见锈痕；

- 20.为了保证产品运输安全，产品外包装经冲击试验；

- 21.气密性要求：医用吊桥气体管道系统，0.6MPa气压保压24小时，压降≤0.5%/h；

中央监护系统

- 1、中央监护系统可支持包括：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创心排（ICG），有创心输出量（C.O.），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数的显示和数据存储。

- 2、具有混合联网功能，支持同时连接病人监护仪、胎儿监护仪。

- 3、多屏显示：单屏、双屏可选，最多可支持四屏显示。

- 4、一套中央监护系统可同时连接68床，满足科室不同病床数量的集中监护需要。

- 5、海量数据存储，支持20,000 个历史病人监护数据的存储与回顾。

病人监护仪

1、外观设计

- 1.1 便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- 1.2 主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置

- 1.3 ≥10英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600

- 1.4 标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时

- 1.5 安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型

- 1.6 主机使用寿命≥10年

- 1.7 整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2

2、监测参数

心电：

- 2.1标配3/5导心电

- 2.2具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能

- 2.3具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV

- 2.4 共模抑制能力＞106db

- 2.5 具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍

- ▲2.6 ≥38种心律失1常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等

- 2.7 具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况

- 2.8 具有QT/QTc测量功能

血氧：

- 2.9 血氧测量范围：0%-100%

- 2.10 脉率测量范围：20bpm-300bpm

- 2.11 标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%

- 2.12 具有与NIBP同侧测量功能

无创血压：

- 2.13 测量范围：

  - 成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg

  - 小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg

  - 新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg

- 2.14 血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量

- 2.15具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值

- 2.16 具有辅助静脉穿刺功能

体温：

- 2.17 具有双通道体温监测，可提供体温差值显示

- 2.18 支持体表和腔内两种体温探头类型

3、软件功能

- 3.1支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面

- 3.2 用户可自定义调节界面布局波形和参数功能

- 3.3 支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器

- 3.4 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能

- 3.5 计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算功能

- 3.6 支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾

- 3.7 具备监护、待机，演示、体外循环、隐私和夜间等工作模式

呼吸机

- 一、基本功能

  - 1、适用患者类型：成人、儿童、婴幼儿

  - 2、主机搭载≥12英寸彩色触摸屏显示器，可进行屏机分离，显示屏方便从主机拆卸并安装到其他设备，有效保护医务人员，降低院内交叉感染的风险；

  - 3、驱动方式：电动电控

  - 4、具有漏气补偿能力，漏气补偿≥60L/min。

  - 5、主机标配电池，无外接电源时可工作的时间≥120分钟

  - 6、呼气阀采用金属材质，可徒手拆卸，并在多次高温高压蒸汽消毒（134℃）后不会发生形变，保证气路密闭性，同时防止交叉感染

  - 7、病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。

- 二、通气模式

  - 1、基本通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、双相气道正压通气（如DuoPAP、DuoVent、DuoLevel等）通气模式、压力调节容量控制PRVC通气模式、压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、压力释放通气APRV；

  - 2、具有自动插管补偿（ATRC）功能，可选择不同孔径的气管插管，呼吸机根据选择的孔径自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

  - 3、支持氧疗功能，流量调节范围为2~80L/min。

  - 4、具有吸气保持，呼气保持，手动呼吸，屏幕冻结测量，屏幕锁等功能。

  - 5、具有肺功能测量功能，可测量顺应性，弹性阻力，时间常数，内源性PEEP。

  - 6、个性监测参数定制：可自选监测参数在主监测区，方便医生观察。

  - 7、具备肺复张功能。

- 三、参数设置

  - 1、潮气量：20-2000ml

  - 2、呼吸频率：1-70bpm

  - 3、吸气时间：0.2-9s

  - 4、吸/呼比：4:1-1:10

  - 5、吸气压力：5-50cmH2O。

  - 6、支持压力：0-50cmH2O。

  - 7、PEEP：0-30cmH2O。

  - 8、压力触发灵敏度：-20~0cmH2O。

  - 9、流速触发灵敏度：1~20LPM。

  - 10、压力上升时间：0-2s。

  - 11、吸气暂停时间：0-4s。

- 四、监测参数

  - 1、压力监测：PEEP、气道峰压、气道平台压、气道最小压、平均压等监测参数

  - 2、潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测

  - 3、通气量监测：分钟通气量MV、自主呼吸分钟通气量（MVspont）

  - 4、吸入的氧浓度的监测

  - 5、肺的力学监测：呼气阻力，动态肺顺应性，WOB的监测。

  - 6、波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

- 五、报警设置

  - 1、通气量报警：分钟通气量高，分钟通气量低

  - 2、压力报警：气道压力高，气道压力低，持续气道压力高，呼气末正压低

  - 3、其他报警：管路脱落报警，呼气潮气量低，自主后续频率高，窒息时间，吸入氧浓度高，吸入氧浓度低，交流电故障，电池电压低，电池耗尽，空气源不足，氧气源不足等

- 六、其他功能

  - 1、可对监测参数变化趋势和报警信息进行记录存储。

  - 2、漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

  - 3、提供直流（12V）和交流两种供电方式。

  - 4、具备高压氧气气源和低流速氧气气源两种连接方式接口。

  - 5、台车具备集中电源管理系统。

注射泵

1、注射模式：流速模式，时间模式，体重模式，剂量模式，切换模式，序列模式，间断模式，微量模式，梯度模式

2、适用注射器 自动识别2/2.5，5, 10，20，30，50（60）ml注射器。预置多种常用注射器品牌，可根据需求自定义20种注射器品牌

- 3、注射精度： ±2%，机械精度：≤1%

- 4、注射速度：2ml 注射器：0.1-150ml/h， 5ml 注射器：0.1-150ml/h， 10ml 注射器：0.1-300ml/h， 20ml注射器：0.1-600ml/h，30ml 注射器：0.1-900ml/h， 50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h。最小步进0.01ml/h

- 5、预置量：（0～9999.99）ml，最小步进为0.01ml；

- 6、累积量：0-36000 ml

- 7、KVO速度：（0.1～10）ml/h，最小步进0.1ml/h，KVO不可关闭

- 8、BOLUS速度：2ml注射器：0.1-150ml/h，预置量范围（ml）：0.10-3； 5ml注射器：0.1-150ml/h， 预置量范围（ml）：0.10-6； 10ml注射器：0.1-300ml/h，预置量范围（ml）：0.10-12； 20ml注射器：0.1-600ml/h，预置量范围（ml）：0.10-24； 30ml 注射器：0.1-900ml/h，预置量范围（ml）：0.10-35；  50（60）ml 注射器：0.1-1800ml/h, 预置量范围（ml）：0.10-60；  最小步进0.01ml/h

- 9、冲洗速度：2/2.5ml注射器：150ml/h； 5ml注射器:150ml/h； 10ml注射器:300ml/h； 20ml注射器:600ml/h；30ml注射器：900ml/h； 50/60ml注射器:1800ml/h

- 10、阻塞压力：为动态压力显示，实时显示压力信息，2ml注射器阻塞档位高中低3档可调，5-50ml注射器阻塞档位12档可调。

- 11、日志：不少于50000条历史记录

- 12、声光报警 ：阻塞、注射器脱落、接近完成、注射完成、无外部电源、电量低、电池耗尽、忘记操作、药物将尽、推空、待机结 束、专用管错误、联机失败、电池供电异常、设备故障、按手脱落、卷边异常、开合异常、压力错误

- 13、装夹方式：固定夹可旋转，固定在输液架或者救护车内横杆上

- 14、联网功能：可连接HK-M1000输注监护软件，实现实时监控

- 15、性能：具有KVO静脉畅通自由，快速注射，Anti-Bolus，防止误关机，防反转检测功能，双CPU监控，按键锁功能，在线滴定功能:不中断输液情况下可以安全。

- 16、组合功能：可自由叠加成双通道、三通道、四通道、多通道泵使用

- 17、选配功能：护士呼叫，WIFI功能，专用管，联机，电池包

- 18、功率： 35VA

- 19、尺寸：240 * 135 *138（L*W*H）mm（不含紧固夹）

- 20、净 重：1.8KG

- 21、电源 交流电源：100-240V 50/60Hz， 直流电源DC12V

- 22、电池：DC7.2V（可充电锂聚合物电池，2550mAh或2550mAh×2)，5ml/h的流速使用两个电池包运行时间大于16h，使用一个电池包运行时间大于